安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021024号

尊敬的供应商：

我院拟对血液灌流机进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年5月11日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 品名 | 参数 | 单位 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液灌流机 | 基本参数 1．外形尺寸：外形尺寸：470mm*405mm*575m 2．重量：重量约19kg（不含台车） 3.功率：约200VA 4.电源：电源电压：220V±10%；电源频率：50Hz±2Hz 技术参数 1.适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管 2.*血泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm） 3.泵预置量：最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。 4.*血泵精度：通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准 5. 肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h 6. 肝素泵流量精度：±5 % 7.动脉压：压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg 8.静脉压：报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。 9.血液保温器加热范围：36～41℃，显示精度±0.1℃。 10.*电源供电：采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作 安全监测参数 1. 气泡报警：静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。 2. 液位报警：静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示 3. 压力报警：管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示 4. 结束报警：含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示 5. 泵盖报警:打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示 6. 肝素推注完报警:注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示。 7. 肝素阻塞报警:管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示 8. 环境温度低报警:环境温度低于20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警 9.* 机内温度高报警:设有机内高温报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，有利于延长产品使用寿命,当机内温度超过45℃时，有报警声音和报警文字提示 10.* 加热器超温报警:采用先进的加热方式和模糊控制模式，保证加热温度始终处于恒温状态，安全可靠,当加热介质温度超过41℃时，加热自动停止，伴有声光报警和文字提示。 11. 电源供电中断报警:当工作中出现供电中断，有报警声音提示 | 盒 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年5月8日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：